《土壤质量 土壤全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫的测定 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法》

（征求意见稿）

编	制	说	明

《土壤质量 土壤全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫的测定 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法》编制组

二〇二二年十二月

目  录

1	工作简况	- 1 -

1.1	任务来源	- 1 -

1.2	起草单位及主要起草人情况简介及分工	- 1 -

1.3	主要工作过程	- 2 -

2	编制背景及意义	- 2 -

2.1	相关政策	- 2 -

2.2	国内外该产品市场情况	- 3 -

2.3	国内外标准现状	- 4 -

3	编制的必要性	- 4 -

4	标准主要技术内容及编制依据	- 5 -

4.1	编制依据	- 5 -

4.2	主要技术内容	- 5 -

5	与现行相关标准的协调关系	- 34 -

6	重大分歧意见的处理经过和依据	- 34 -

7	标准实施建议	- 34 -

8	其他应予说明的情况（涉及专利情况）	- 34 -

# 工作简况

- 任务来源

本项目由江苏省环境科学学会提出，由中国科学院南京土壤研究所、江苏省地质调查研究院、江苏省地质勘查技术院、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、生态环境部南京环境科学研究所、江苏省地质矿产局第三地质大队、南京大学现代分析中心、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、浙江省生态环境监测中心、江苏省环境工程技术有限公司、国检测试控股集团江苏京城检测有限公司、北京安科慧生科技有限公司等单位共同承担制订，计划应完成时间2023年。

- 起草单位及主要起草人情况简介及分工

本标准由中国科学院南京土壤研究所牵头，江苏省地质调查研究院、江苏省地质勘查技术院、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、生态环境部南京环境科学研究所、江苏省地质矿产局第三地质大队、南京大学现代分析中心、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、浙江省生态环境监测中心、江苏省环境工程技术有限公司、国检测试控股集团江苏京城检测有限公司、北京安科慧生科技有限公司等单位共同起草。

中国科学院南京土壤研究所国家重点实验室配置了电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪、元素分析仪等元素分析类仪器，从2019年开始使用单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪开展科学研究和土壤检测工作，积累了大量数据，在土壤样品适应性、方法准确度、与标准方法一致性等方面均积累了大量数据和经验。江苏省地质调查中心实验室配置波长色散X射线荧光光谱仪、单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪等，技术人员有多年X射线荧光使用经验。本标准项目制订单位在土壤分析、仪器分析、X射线荧光光谱等领域具有多年经验，可为本标准的制订提供实验及数据在科学可行性上的保证。

北京安科慧生和钢研纳克等公司是单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪研制生产厂商，分别承担了国家自然科学基金委和科技部重大专项，培养了一批科研人员，所研制的仪器代表国内外最高水平，为本项目的执行在硬件和软件方法提供保障，打破了进口仪器的技术垄断。

本标准主要起草人为龚华、刘晓静、张孟群、朱睿、常青、王笑笑、孟攀攀、季海冰、张斌、赵欣、焦龙进、陈求稳、邹丽、毛雪飞等人。

主要分工如下：

中国科学院南京土壤研究所作为牵头单位，主要方法制定工作的组织、协调，相关资料的查阅、收集，方法文本及编制说明的起草、撰写，组织召开多次研讨会，通过电子邮件、传真等方式，征集、整理和归纳相关的意见和建议。本方法中采用的单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪主由北京安科慧生科技有限公司提供，并辅助完善测定方法，优化检测条件。江苏省地调院，南京大学，江苏省环境工程公司，江苏京城检测（国检集团），浙江省生态环境监测中心，江苏省地质勘察技术院各单位主要负责方法数据验证，根据本项目提供的标准样品及实际样品，按照本标准制样条件进行制样、测试，参与标准制定的仪器并填写验证报告，期间提出相关建议与意见等。参与验证仪器除参与标准制定的仪器由北京安科慧生提供，还包括深圳策谱、钢研纳克提供的单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪。

- 主要工作过程

2022年7月主要进行准备工作，通过查询国内外文献资料及市场调研，总结现存方法各个元素存在的问题及难点，确定测定元素种类。调研市场仪器类型及性能，确定单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪作为检测仪器。

2022年8月份初步试验测试土壤标准样品，与多种标准土壤样品的标准值进行对比，确定新技术方法的路线，采用新技术手段对难点元素检测可行性进行评估，确定技术路线，并提出初步实验方案。

2022年9月份申报立项，确定申报题目为《土壤质量 土壤全量硅、硫、磷、铝、氯的测定 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法》，编写开题论证报告和标准草案，按照项目申请流程开展会议纪要，完善试验方案，进行实验室内的试验研究工作，编写完整的试验验证方案，准备不同类型的土壤样品，包括标准样品及不同地区采集的土壤样品，组织实验室间进行方法验证，提出了方法检出限、测定下限、精密度和准确度指标。

验证实验过程中，编制组发现此方法可对土壤全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等元素检测结果精密度和正确度都满足日常土壤分析需求，氯元素的分析精密度未能达标，于是申请将申请标题修改为《土壤质量 土壤全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫的测定 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法》。

2022年10月~11月，将采集的不同地区的土壤样品和标准土壤样品分别分给多家验证单位，进行不同人员不同实验室及不同仪器的测试对比，汇总数据，统计性能参数。

2022年12月主要编写编制说明及标准文本。

2023年1月份开展审稿会议，汇总各位专家意见并进行修改调整，完成初稿的修改与完善。

2023年2月份开展网上征求意见。

# 编制背景及意义

- 相关政策

第三次全国土壤普查工作于2022年展开，土壤矿质元素的检测是其中一类重要的分析项目，而已有的土壤矿质元素检测方法存在分析步骤多，操作复杂，目标元素含量差别大，对人员操作水平要求高等因素，因此，为了更准确的评估土壤中各矿质元素的含量，规范土壤中矿质元素含量的检测方法，降低各检测机构间的方法误差，确定一种快速、高效的土壤矿质元素分析标准有着十分重要的意义。

近年来，国家对科学仪器自主研发愈发重视，2021年国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出，要加强高端科研仪器设备研发制造。多个部委明确指出在国有资产采购仪器设备时，重点考察和采购国产品牌。政策和法规的导向，有利于我国分析仪器的发展，助力国有技术贡献科学研究和检验检测。

中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要体现。国家科技发展规划鼓励核心技术国产化与标准化，积极推进具备核心技术的国产分析仪器相应方法的标准化，是响应国家政策要求，促进科技成果转化，提升分析方法水平。

X射线荧光光谱法（XRF）具有无损、快速、元素分析范围宽、重复性好等特点，广泛应用于各领域元素含量分析。如单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪可满足土壤中全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等多元素的同时快速测定，且制样简单、快速。采用双曲面弯晶的单色化技术已由国内厂家掌握，如北京安科慧生在2015年研制成功单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪，并承担了国家自然科学基金委的重大专项“全元素高灵敏度X射线荧光光谱仪研制，批准号62127816”；钢研纳克承担科技部国家重大科学仪器设备开发专项 “跨境货品多参量无损检测仪的研制与应用（2017YFF0108900）”，并于2021年研制成功基于双曲面弯晶的单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪；国内还有西安佳谱、深圳策谱等企业具备单波长X射线荧光研制和生产能力。

单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪检测方法可满足当前土壤第三次普查的要求，且制样简单，操作方便，满足实际检测需求，但是由于限于标准的缺失，导致该检测方法无法采纳，因此标准的制定是当前亟需完成的一项工作，以此规范该测定方法流程包括样品制备、测试条件优化等，从而保证实际测定工作的有序进行。

- 国内外该产品市场情况

X射线荧光光谱法（XRF）具有无损、快速、元素分析范围宽、重复性好等特点，广泛应用于各领域元素含量分析。XRF分为波长色散型（WD XRF）和能量色散型（ED XRF），当前已有采用波长色散X射线荧光光谱仪进行土壤全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等元素含量的分析，但由于波长色散X射线荧光光谱仪X射线管功率通常高于1000W，土壤样品表面温度的升高易造成硫元素在样品表面的热析出，从而准确度和精密度难以保证，又因波长色散型XRF核心技术多掌握在国外企业，仪器成本多在200万左右，使用和维护成本也非常高，不利于在实验室推广使用。

常规的能量色散X射线荧光光谱仪由于对硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫元素的检出限不足，因此一直未被应用。近十几年，单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪的研制和市场化，改变了这一现状，单波长激发-能量色散X射线采用几项XRF核心技术，最主要是双曲面弯晶的研制成功和使用，双曲面弯晶仅衍射X射线管靶材特征射线，消除或大幅减少了X射线管出射谱中韧致辐射所引起的散射线背景，从而大幅提升元素检测灵敏度和峰背比。其次，高分辨率和计数率的硅漂移探测器（SDD）技术的采用，新型X射线管在射线通量以及稳定性获得极大提升等。这些硬件核心技术的突破与发展，使得单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法分析元素能力从常量元素延伸至微量和痕量元素，扩大了其应用范围。

当前，研制生产单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪的厂商有北京安科慧生科、西安佳谱、钢研纳克、深圳策谱等公司，国外有美国XOS、日本理学等企业生产的单波长X射线荧光光谱仪在国内销售。

- 国内外标准现状

随着单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪在各行业使用，表现出了其在元素检测精度、采购与使用维护成本低、分析速度快等诸多优势，已有许多科研文章发表，在多个行业有相关标准制订和颁布。石油化工领域已颁布《NB/SH/T0977-2019 轻质油品中氯含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法》、《NB/SH/T0842-2010汽油和柴油中硫含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法》、《NB/SH/T 6043-2021汽油中铅、铁、锰含量的测定 能量色散X 射线荧光光谱法》；生态环境部门制订了《HJ 829-2017环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》；粮食部门制订了《LS/T 6115-2016粮油检验 稻谷中镉含量的快速测定 X射线荧光光谱法》；正在制定的标准涉及领域包括食品、中药重金属的测定等标准方法。该项技术应用于土壤中无机元素的检测标准仍是空白。

本标准采用的仪器与波长色散X射线荧光光谱仪不同，单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪主要采用单色化技术，且该技术已被国内多家厂家所掌握，具有自主权；本标准采用的仪器体积小，价格适中便于广泛推广。已有的标准《HJ 780-2015 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱仪》所采用的仪器为波长色散型X射线荧光光谱仪，与本标准采用的仪器类型不同，但由于波长色散型X射线荧光光谱仪成本较为昂贵，因此在农业及环境领域的应用主要以电感耦合等离子体质谱法或其他检测方法为主。

国外，美国EPA颁布了便携式XRF作为土壤重金属检测方法标准，《EPA6200 Field Portable X-RAY Fluorescence Spectrometry For The Determination Of Elemental Concentrations In Soil And Sediment》；美国ASTM组织2016年颁布了单波长激发能量色散=X射线荧光光谱法分析土壤中Cr、Ni、As、Cd、Pb、Hg、Cu、Zn等元素含量，《ASTM D8064 Standard Test Method for Elemental Analysis of Soil and Solid Waste by Monochromatic Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry Using Multiple Monochromatic Excitation Beams》。

# 编制的必要性

土壤质量关系着民生，土壤质量随着农作物种植、气候变化、工业发展、人类活动等持续发生着变化，及时掌握土壤质量，关系着土地资源的合理利用，也关系农业粮食生产安全。我国农业、地质、环保、科研等多个部门对土壤性状和质量进行监管和科学研究，十三五与十四五期间陆续开展的土壤详查和第三次全国土壤普查等项目，为耕地保护和合理利用提供科学数据支撑。

土壤主要由无机元素组成，无机元素包括对农作物生长的有益成分，譬如氮、磷、钾、钙、铁等。这些元素的含量变化对农作物及植物的生长至关重要，因此需要相关部门对土壤中的无机元素进行准确测定并收集数据，以便于观察每年土壤质量变化，从而更好地为农作物种植等提供技术支持。

土壤质量中涉及多项无机元素含量的分析检测，无机元素含量常规分析中包含全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等元素，按照常规方法，需要多种分析方法对上述元素进行测定，如二氧化硅通常采用碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法，需要土壤在铂金坩埚中高温碱熔，分析周期长、消耗大；三氧化二铝的分析通常采用酸消解或碱熔，但难以完全消熔，通常会造成ICP OES分析结果偏低；全硫的分析采用比浊法或重量法，操作复杂、线性差、分析流程复杂，且线性范围较窄，不能适应不同含量的全硫土壤样品；全磷的检测通常采用氢氧化钠熔融/碱溶-钼锑抗比色法，但需要采用采用大量化学试剂进行复杂前处理及显色处理，时间较长，无法满足大量土壤样品的快速定量。钾、钙、铁、钛、钠、镁元素需要原子吸收分光光度计或者等离子发射光谱仪测定，同样样品需要湿法消解后上机测试。当前对于土壤中的全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等的分析需要多种分析方法、样品处理复杂、分析周期长、成本高、准确度难以保证等问题点，同时各类前处理操作均会产生固体废物、废弃和废液，这些都会导致二次污染，后续的废液及固废的处理成本昂贵，与绿色环保检测理念相违背。

采用单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪检测土壤中全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等元素可实现多元素的快速测定，且测试性能满足实际需求。

目前，尚无一项标准方法能够同步精确检测土壤中全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等无机元素含量，本分析方法标准的制定拟解决土壤中全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫等无机元素含量的测定，方法适应各类土壤类型，同时具备检测速度快、分析成本低、准确度高等特点。解放劳动力，减少投资成本，提高样品分析通量，为土壤分析工作者提供一种可靠快速的分析方法，同时制样简单、无复杂前处理，样品无损，不产生二次污染，对人体和环境健康友好。

# 标准主要技术内容及编制依据

- 编制依据

本标准在编制过程中，遵循原理可靠、技术先进、应用便捷、操作规范的原则，反映科学技术的先进成果和先进经验的原则。标准的编写结构和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等标准的要求。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑行业生产企业的水平和用户的利益，注重标准可操作性，寻求最大的经济、社会效益，充分体现本标准在技术上的先进性和经济上的合理性。

- 主要技术内容

- 标准适用范围的说明

本文件规定了测定土壤中全量硅（Si）、铝（Al）、铁（Fe）、钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、镁（Mg）、锰（Mn）、磷（P）、钛（Ti）、硫（S）元素的单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法。

本文件适用于所有均一化土壤中的硅（Si）、铝（Al）、铁（Fe）、钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、镁（Mg）、锰（Mn）、磷（P）、钛（Ti）、硫（S）元素的全量测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

- 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪参数确定

单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪的主要设定参数有：元素分析范围、X射线管高压、电流、光路介质、双曲面弯晶类型、探测器峰成型时间、测试时间等。各仪器厂家根据自身仪器性能进行匹配，需使得仪器满足本标准规定的检出限、准确度等性能要求。本方法中采用的单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪参数示例如下表1。

表1单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪测定条件示例

| 元素名称 | X光管 |  | 双曲面弯晶类型 | 介质 | 探测器 | 测量时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压（kV） | 电流（μA） |  |  |  |  |
| Si | 45 | 1 000 | Ge(111) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| Al | 45 | 1 000 | Ge(111) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| Fe | 45 | 1 000 | LiF(200) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| K | 45 | 1 000 | LiF(200) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| Na | 45 | 1 000 | Ge(111) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| Ca | 45 | 1 000 | LiF(200) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| Mg | 45 | 1 000 | Ge(111) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| Mn | 45 | 1 000 | LiF(200) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| P | 45 | 1 000 | Ge(111) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| Ti | 45 | 1 000 | LiF(200) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| S | 45 | 1 000 | Ge(111) | 氢气、氦气或真空 | SDD | 240 |
| 注： 各厂商仪器型号所采用的光管和光路技术不同，设置条件不同，依据所使用的仪器硬件条件设置 |  |  |  |  |  |  |

- 样品制备条件优化与确定

- 样品粒度影响

采用实际土壤，根据HJ/T 166-2004土壤监测技术规范，自然风干土壤样品进行研磨、均匀化处理，均细磨通过80目筛，再均分成四份，一份为80目，其他三份分别进一步细磨全部通过100目、150目、200目筛。将不同目数样品分别称取4.0g(精确到0.1g)，采用硼酸镶边的方法进行压片，固定压力和保压时间，压力20MPa，保持时间60s，采用单波长激发-能量色散X射线荧光光谱仪检测。

在本实验中鉴于元素种类较多，因此主要选择不同含量的元素进行考察，选择考察元素为Al2O3、SiO2、P、S元素，测试数据汇总如下：每个目数样品分别测试3次，数据汇总如下表2，通过图1可知：样品在100目以上，测定结果几乎不受粒径影响，趋于稳定，因此样品细度确定为100目。这也与HJ/T 166土壤环境技术检测规范（8.3.3样品细磨）制样要求一致。

表2 土壤不同目数各元素测定结果变化表

| 元素类型 | Al2O3(%) | SiO2(%) | P(mg/kg) | S(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎目数 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 |
| 80目 | 8.58 | 47.60 | 689.65 | 187.25 |
| 100目 | 12.49 | 55.82 | 796.10 | 249.21 |
| 150目 | 12.71 | 55.73 | 798.80 | 253.65 |
| 200目 | 12.66 | 55.52 | 797.20 | 254.60 |

图1 不同破碎目数各元素测定结果对比图

- 取样量影响

采用土壤标准样品GBW07980(GSS48)分别称取不同取样量进行压片，压力为20MPa，保压时间为60秒，样品压片直径为30mm。不同取样量分别测试三次取平均值，分析测试结果的变化。由表3可知：当样品量为4.0g以上，各元素测定值趋于稳定。因此取样量确定为4.0g。

表3不同取样量各元素测定结果变化表

| 元素类型 | Al2O3(%) | SiO2(%) | P(mg/kg) | S(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 12.70±0.07 | 65.60±0.19 | 806±24 | 401±36 |
| 样品量 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 |
| 1g | 12.38 | 64.80 | 724 | 331 |
| 2g | 12.49 | 65.32 | 762 | 375 |
| 3g | 12.60 | 65.43 | 793 | 428 |
| 4g | 12.66 | 65.72 | 827 | 434 |
| 5g | 12.64 | 65.62 | 818 | 427 |
| 6g | 12.65 | 65.58 | 820 | 425 |
| 7g | 12.65 | 65.59 | 819 | 426 |

图2 不同取样量各元素测定结果对比图

- 压力影响

采用土壤标准样品GBW07980（GSS48），破碎均匀后采用压片法，称取4.0g样品，压力从10MPa增加到30MPa，间隔为5MPa，保压时间均为60s，压片后进行测试。结果如下表所示，由表4、图3可知：当压力大于20MPa后，样品的紧密程度达到稳定，各元素测定值变化趋势趋于稳定，因此，确定压片机压力为20MPa。

表4 不同压力各元素测定结果变化表

| 元素类型 | Al2O3 (%) |  | SiO2(%) |  | P(mg/kg) |  | S(mg/kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 12.70±0.07 |  | 65.60±0.19 |  | 806±24 |  | 401±36 |  |
| 压力变化 | 测试值 | RSD | 测试值 | RSD | 测试值 | RSD | 测试值 | RSD |
| 10MPa | 14.63 | 0.97% | 72.07 | 0.63% | 816.96 | 4.7% | 453.77 | 2.65% |
| 15MPa | 12.71 | 0.44% | 66.31 | 0.36% | 805.51 | 4.3% | 452.20 | 1.39% |
| 20MPa | 13.12 | 0.42% | 65.58 | 0.37% | 805.14 | 4.4% | 451.52 | 1.37% |
| 25MPa | 12.32 | 0.43% | 65.21 | 0.34% | 806.39 | 4.4% | 451.10 | 1.36% |
| 30MPa | 12.73 | 0.44% | 65.84 | 0.33% | 803.41 | 4.3% | 451.05 | 1.32% |

图3 不同压力各元素测定结果对比图

- 保压时间影响

采用土壤标准样品GBW07980（GSS48），称取4.0g以上样品，压力20MPa，同样的样品保压时间从30s增加为120s，时间间隔为30s，同样考察各元素的测试结果变化。结果如表5图4所示：当保压时间为60s后，样品中各元素测定值变化趋于稳定，因此保压时间定为60s。

表5 不同保压时间各元素测定结果变化表

| 元素类型 | Al2O3 (%) |  | SiO2(%) |  | P(mg/kg) |  | S(mg/kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 12.70±0.07 |  | 65.60±0.19 |  | 806±24 |  | 401±36 |  |
| 时间 | 测试值 | RSD | 测试值 | RSD | 测试值 | RSD | 测试值 | RSD |
| 30s | 14.54 | 0.19% | 59.38 | 0.73% | 820.39 | 2.52% | 264.86 | 2.35% |
| 60s | 12.75 | 0.16% | 55.33 | 0.59% | 818.34 | 1.70% | 246.25 | 1.15% |
| 90s | 12.88 | 0.17% | 54.13 | 0.61% | 818.30 | 1.66% | 241.65 | 1.19% |
| 120s | 12.20 | 0.16% | 56.09 | 0.59% | 818.10 | 1.72% | 244.16 | 1.09% |

图4 不同保压时间各元素测定结果对比图

- 优化后的前处理条件对其他元素的验证

除上述考察的元素，其他元素均在已优化的制样条件进行验证，采用标准样品GSS7和GSS49，分别称取4.0g以上不同取样量，压力采用20MPa以上，保压时间60s以上，保持其他两个条件不变，改变任意一个条件进行制样测定三次，取测定平均值进行对比，如表6-8所示，制样只要达到一定压力、取样量及保压时间，其他各元素测定结果均稳定。综上，制样条件确定为：取样量为4.0g，采用20MPa压力，保压时间为60s进行制样。

表6 达到一定压力各元素测定结果变化表

| 样品名称 | 压力 | Na2O(%) | MgO(%) | CaO(%) | Fe2O3(%) | K2O(%) | Ti(%) | Mn(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSS-7 | 标准值 | 0.08 | 0.26 | 0.16 | 18.76 | 0.20 | 2.02 | 1789 |
|  | 20Mpa | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 19.04 | 0.28 | 2.04 | 1751 |
|  | 25Mpa | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 19.05 | 0.28 | 2.05 | 1770 |
|  | 30Mpa | 0.10 | 0.25 | 0.17 | 19.05 | 0.28 | 2.06 | 1774 |

表7 达到一定保压时间各元素测定结果变化表

| 样品名称 | 保压时间 | Na2O(%) | MgO(%) | CaO(%) | Fe2O3(%) | K2O(%) | Ti(%) | Mn(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSS-7 | 标准值 | 0.08 | 0.26 | 0.16 | 18.76 | 0.20 | 2.02 | 1789 |
|  | 60s | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 19.04 | 0.28 | 2.05 | 1766 |
|  | 90s | 0.11 | 0.25 | 0.17 | 19.09 | 0.28 | 2.06 | 1794 |
|  | 120s | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 19.05 | 0.28 | 2.06 | 1767 |

表8 达到一定取样量各元素测定结果变化表

| 样品名称 | 取样量 | Na2O(%) | MgO(%) | CaO(%) | Fe2O3(%) | K2O(%) | Ti(%) | Mn(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSS-49 | 标准值 | 1.9 | 4.18 | 6.69 | 5.78 | 2.7 | 0.361 | 879 |
|  | 4g | 2.0 | 4.30 | 6.76 | 5.82 | 2.6 | 0.367 | 857 |
|  | 6g | 2.0 | 4.34 | 6.86 | 5.89 | 2.6 | 0.359 | 854 |
|  | 8g | 2.0 | 4.29 | 6.88 | 5.89 | 2.6 | 0.366 | 854 |

- 干扰与消除

在实际样品测试中，若待测元素的特征X射线荧光谱线与其他元素谱线能量较为接近，而探测器无法分辨，待测元素特征X射线荧光峰会受到其它元素的荧光谱峰的干扰。基本参数法通过对元素多条特征谱线的谱线分数的理论强度计算，消除谱线干扰问题，达到准确定量目的。本方法中目标元素定量谱线汇总见下表：

表9 目标元素能量谱线汇总表

| 目标元素 | Kα第一谱线（KeV） | Kβ第二谱线（KeV） |
| --- | --- | --- |
| Na | 1.041 | 1.067 |
| Mg | 1.254 | 1.296 |
| Al | 1.487 | 1.553 |
| Si | 1.740 | 1.829 |
| P | 2.013 | 2.136 |
| S | 2.308 | 2.464 |
| K | 3.313 | 3.590 |
| Ca | 3.691 | 4.013 |
| Ti | 4.509 | 4.932 |
| Mn | 5.895 | 6.491 |
| Fe | 6.400 | 7.058 |

目标元素中锰元素的Kβ(6.491)与铁元素的Kα(6.400)能量重叠存在干扰，为验证基本参数法可以消除这种影响，选择不同含量的标准土壤样品进行含量验证，测试结果与标准值具有较好的线性关系如图5所示，表明基本参数法可以消除谱线干扰等效应。

图5基本参数法计算值与标准值线性图

- 方法检出限和定量限

按照《HJ 168-2020》中A1.1方法检出限及定量限计算规则：按照送审稿中7.2章节制备全程序空白样品（平行11次），然后按照校准曲线建立相同的仪器测定条件进行测定。

重复法测定方法检出限计算公式如下：

MDL=t (n-1,0.99) ×S

式中：MDL——方法检出限；

n——样品平行测定次数；

t——自由度n-1；置信度为99%时的t分布（单侧）

S——n次平行测定的标准偏差。

其中，当自由度为n-1，置信度为99%时的t值可参考表10

表10 值表

| 平行测定次数（n） | 自由度（n-1） |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 3.143 |
| 8 | 7 | 2.998 |
| 9 | 8 | 2.896 |
| 10 | 9 | 2.821 |
| 11 | 10 | 2.764 |
| 16 | 15 | 2.602 |
| 21 | 20 | 2.528 |

空白样品分别选择空白二氧化硅粉末和空白三氧化铝样品重复测定11次，取测试结果标准偏差的3倍作为方法检出限，检出限的4倍作为方法定量限，详细数据见下表11：

表11 检出限及定量限汇总

| 样品名称 | SiO2 (%) | Na2O (%) | MgO (%) | Al2O3 (%) | CaO (%) | Fe2O3 (%) | K2O (%) | Ti (%) | P (mg/kg) | S (mg/kg) | Mn (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.053 | 0.021 | 0.039 | 0.051 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.040 | 14.8 | 10.6 | 6.0 |
| 2 | 0.106 | 0.034 | 0.042 | 0.076 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 11.3 | 12.2 | 3.0 |
| 3 | 0.107 | 0.013 | 0.025 | 0.052 | 0.018 | 0.017 | 0.025 | 0.038 | 10.0 | 11.8 | 4.0 |
| 4 | 0.077 | 0.029 | 0.040 | 0.077 | 0.024 | 0.018 | 0.023 | 0.025 | 11.5 | 9.3 | 7.0 |
| 5 | 0.049 | 0.016 | 0.035 | 0.090 | 0.015 | 0.023 | 0.030 | 0.032 | 10.3 | 11.1 | 5.0 |
| 6 | 0.132 | 0.035 | 0.031 | 0.052 | 0.021 | 0.017 | 0.045 | 0.029 | 9.7 | 11.9 | 7.0 |
| 7 | 0.043 | 0.021 | 0.022 | 0.091 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.041 | 9.4 | 10.9 | 5.0 |
| 8 | 0.086 | 0.023 | 0.014 | 0.056 | 0.021 | 0.012 | 0.024 | 0.030 | 10.2 | 12.4 | 4.0 |
| 9 | 0.114 | 0.008 | 0.026 | 0.050 | 0.02 | 0.010 | 0.033 | 0.025 | 10.3 | 12.7 | 3.0 |
| 10 | 0.094 | 0.013 | 0.033 | 0.051 | 0.026 | 0.009 | 0.021 | 0.041 | 12.3 | 11.7 | 4.0 |
| 11 | 0.049 | 0.049 | 0.038 | 0.099 | 0.021 | 0.018 | 0.039 | 0.032 | 9.1 | 12.3 | 6.0 |
| S(%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.6 | 1.0 | 1.4 |
| LOD | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 5 | 3 | 5 |
| LOQ | 0.40 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 20 | 12 | 20 |

注：分析时间240秒/样。

- 线性

采用土壤标准物质GSS5、GSS7、GSS48、GSS18、GSS40制作标准曲线，标准曲线线性关系如表12：

表12 土壤全量元素线性范围统计表

| 元素 | 线性范围 | 线性系数 |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | 32.69~81.69 | 0.9996 |
| Al2O3 | 8.65~29.26 | 0.9958 |
| Na2O | 0.08~4.0 | 0.9980 |
| MgO | 0.2~3.0 | 0.9987 |
| K2O | 0.2~3.0 | 0.9998 |
| CaO | 0.1~7.0 | 0.9999 |
| Fe2O3 | 1.0~19.0 | 0.9991 |
| Ti | 0.1~2.0 | 0.9998 |
| P | 0.016~0.115 | 0.9950 |
| S | 0.006~0.7 | 0.9979 |
| Mn | 0.023~0.2 | 0.9982 |

- 方法准确性

用于准确度验证和评估的样品为土壤标准物质：GSS5、GSS7、GGS14、GSS18、GSS24、GSS28、GSS16、GSS1a、GSS36、GSS39、GSS40、GSS41、GSS48、GSS49、GSS51、GSS55、GSS45、GSS46、GSS71、GSS13和GSS47。在既定的制样条件和最佳测量条件下，对上述样品进行准确度测试，结果见表13：

表13 土壤全量元素准确性汇总表

| 样品名称 | 元素类型 | Al2O 3(%) | SiO2 (%) | Na2O (%) | MgO (%) | CaO (%) | Fe2O3 (%) | K2O (%) | Ti (%) | P (mg/kg) | S (mg/kg) | Mn (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSS5 | 标准值 | 21.58 | 52.57 | 0.12 | 0.61 | 0.100 | 12.62 | 1.50 | 0.629 | 390 | 410 | 1360 |
|  | 测试值 | 20.63 | 49.93 | 0.14 | 0.56 | 0.11 | 11.75 | 1.5 | 0.588 | 361 | 396 | 1254 |
|  | 相对误差 | -4.4% | -5.0% | 13.9% | -8.0% | 8.0% | -6.9% | 0.8% | -6.5% | -7.4% | -3.3% | -7.8% |
| GSS7 | 标准值 | 29.26 | 32.69 | 0.08 | 0.26 | 0.160 | 18.76 | 0.20 | 2.02 | 1150 | 250 | 1780 |
|  | 测试值 | 28.46 | 32.69 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 19.17 | 0.18 | 2.02 | 1098 | 239 | 1729 |
|  | 相对误差 | -2.7% | 0.0% | -0.7% | -7.8% | 8.7% | 2.2% | -8.3% | 0.0% | -4.5% | -4.2% | -2.8% |
| GSS14 | 标准值 | 14.43 | 64.51 | 1.59 | 1.9 | 2.45 | 5.32 | 2.46 | 0.406 | 730 | 173 | 688 |
|  | 测试值 | 14.62 | 62.43 | 1.38 | 2.02 | 2.45 | 5.39 | 2.5 | 0.410 | 770 | 169 | 606 |
|  | 相对误差 | 1.3% | -3.2% | -13.1% | 6.5% | -0.2% | 1.3% | 0.9% | 0.9% | 5.5% | -2.5% | -11.9% |
| GSS18 | 标准值 | 10.56 | 60.4 | 3.05 | 2.58 | 6.8 | 3.63 | 2.11 | 0.32 | 587 | 7000 | 529 |
|  | 测试值 | 10.10 | 60.37 | 3.11 | 2.57 | 6.74 | 3.70 | 2.1 | 0.310 | 541 | 6999 | 469 |
|  | 相对误差 | -4.3% | -0.1% | 2.1% | -0.4% | -0.9% | 2.0% | -1.1% | -3.3% | -7.9% | 0.0% | -11.4% |
| GSS24 | 标准值 | 13.58 | 69.11 | 0.83 | 1.16 | 0.34 | 4.97 | 2.48 | 0.45 | 414 | 2000 | 717 |
|  | 测试值 | 14.18 | 67.10 | 0.91 | 1.21 | 0.35 | 5.02 | 2.6 | 0.445 | 449 | 1969 | 634 |
|  | 相对误差 | 4.4% | -2.9% | 9.2% | 4.6% | 3.7% | 1.1% | 4.9% | -1.2% | 8.4% | -1.6% | -11.5% |
| GSS28 | 标准值 | 18.1 | 61.04 | 0.29 | 1.18 | 0.4 | 6.5 | 2.83 | 0.51 | 493 | 281 | 1120 |
|  | 测试值 | 17.22 | 63.97 | 0.31 | 1.07 | 0.44 | 6.81 | 2.9 | 0.525 | 450 | 299 | 1090 |
|  | 相对误差 | -4.9% | 4.8% | 7.0% | -9.0% | 8.9% | 4.7% | 3.3% | 3.0% | -8.8% | 6.3% | -2.7% |
| GSS16 | 标准值 | 17.85 | 63.81 | 0.33 | 0.84 | 0.4 | 5.44 | 2.5 | 0.578 | 972 | 261 | 441 |
|  | 测试值 | 18.58 | 61.77 | 0.32 | 0.83 | 0.44 | 5.61 | 2.6 | 0.582 | 958 | 251 | 418 |
|  | 相对误差 | 4.1% | -3.2% | -2.1% | -1.4% | 10.0% | 3.1% | 3.4% | 0.7% | -1.4% | -3.9% | -5.3% |
| GSS1a | 标准值 | 12.92 | 56.6 | 1.65 | 1.17 | 2.78 | 4.41 | 2.85 | 0.326 | 2300 | 726 | 1310 |
|  | 测试值 | 12.73 | 58.66 | 1.62 | 1.11 | 2.85 | 4.59 | 2.8 | 0.341 | 2359 | 684 | 1131 |
|  | 相对误差 | -1.5% | 3.6% | -1.8% | -5.3% | 2.5% | 4.0% | -2.1% | 4.5% | 2.5% | -5.8% | -13.6% |
| GSS36 | 标准值 | 14.84 | 62.32 | 1.73 | 1.24 | 1.39 | 5.13 | 2.72 | 0.476 | 752 | 227 | 923 |
|  | 测试值 | 14.77 | 62.48 | 1.52 | 1.24 | 1.39 | 5.25 | 2.7 | 0.470 | 800 | 243 | 797 |
|  | 相对误差 | -0.5% | 0.3% | -12.3% | 0.4% | -0.2% | 2.3% | -1.2% | -1.3% | 6.4% | 7.2% | -13.6% |
| GSS39 | 标准值 | 11.04 | 73.8 | 0.26 | 0.42 | 0.36 | 3.84 | 1.76 | 0.425 | 1249 | 494 | 119 |
|  | 测试值 | 11.42 | 75.53 | 0.23 | 0.40 | 0.39 | 4.00 | 1.9 | 0.431 | 1226 | 479 | 126 |
|  | 相对误差 | 3.4% | 2.3% | -11.0% | -5.1% | 8.8% | 4.0% | 5.4% | 1.5% | -1.9% | -3.0% | 5.6% |
| GSS40 | 标准值 | 12.1 | 59.83 | 1.68 | 2.34 | 6.42 | 4.52 | 2.46 | 0.392 | 1278 | 279 | 666 |
|  | 测试值 | 12.03 | 60.70 | 1.62 | 2.29 | 6.45 | 4.73 | 2.4 | 0.398 | 1270 | 299 | 608 |
|  | 相对误差 | -0.6% | 1.5% | -3.4% | -2.1% | 0.5% | 4.7% | -0.7% | 1.5% | -0.6% | 7.1% | -8.7% |
| GSS41 | 标准值 | 11.92 | 53.97 | 1.83 | 3.2 | 9.33 | 4.4 | 3.11 | 0.313 | 924 | 2700 | 721 |
|  | 测试值 | 11.63 | 55.68 | 1.71 | 3.18 | 9.32 | 4.63 | 3.0 | 0.320 | 872 | 2746 | 671 |
|  | 相对误差 | -2.5% | 3.2% | -6.4% | -0.7% | -0.2% | 5.2% | -3.3% | 2.2% | -5.6% | 1.7% | -7.0% |
| GSS48 | 标准值 | 8.65 | 81.68 | 1.82 | 0.43 | 0.73 | 1.44 | 3.02 | 0.189 | 162 | 107 | 230 |
|  | 测试值 | 8.85 | 80.96 | 1.93 | 0.41 | 0.75 | 1.56 | 3.1 | 0.181 | 154 | 116 | 255 |
|  | 相对误差 | 2.3% | -0.9% | 6.2% | -4.7% | 3.1% | 8.0% | 1.9% | -4.1% | -4.7% | 8.2% | 10.7% |
| GSS49 | 标准值 | 13.47 | 53 | 1.9 | 4.18 | 6.69 | 5.78 | 2.7 | 0.361 | 559 | 3690 | 879 |
|  | 测试值 | 13.13 | 54.78 | 1.92 | 4.09 | 6.87 | 6.02 | 2.6 | 0.357 | 526 | 3724 | 775 |
|  | 相对误差 | -2.5% | 3.4% | 1.0% | -2.1% | 2.6% | 4.2% | -2.5% | -1.0% | -6.0% | 0.9% | -11.8% |
| GSS51 | 标准值 | 13.7 | 58.84 | 2.81 | 2.64 | 5.47 | 4.84 | 2.69 | 0.374 | 885 | 1230 | 800 |
|  | 测试值 | 13.12 | 58.69 | 2.61 | 2.82 | 5.32 | 4.92 | 2.7 | 0.352 | 848 | 1249 | 703 |
|  | 相对误差 | -4.2% | -0.3% | -7.3% | 7.0% | -2.8% | 1.7% | -1.3% | -5.8% | -4.2% | 1.5% | -12.1% |
| GSS55 | 标准值 | 9.54 | 49.83 | 1.01 | 1.98 | 15.26 | 3.46 | 2.09 | 0.273 | 432 | 324 | 532 |
|  | 测试值 | 9.64 | 49.03 | 0.86 | 2.11 | 15.63 | 3.73 | 2.0 | 0.283 | 445 | 340 | 517 |
|  | 相对误差 | 1.0% | -1.6% | -14.6% | 6.3% | 2.4% | 7.9% | -3.5% | 3.8% | 3.0% | 5.0% | -2.8% |
| GSS45 | 标准值 | 16.12 | 60.21 | 2.42 | 1.16 | 1.23 | 4.27 | 2.87 | 0.442 | 990 | 351 | 1070 |
|  | 测试值 | 15.56 | 62.94 | 2.48 | 1.13 | 1.25 | 4.42 | 2.9 | 0.447 | 967 | 361 | 931 |
|  | 相对误差 | -3.5% | 4.5% | 2.3% | -2.4% | 1.6% | 3.4% | -0.5% | 1.1% | -2.3% | 2.9% | -12.9% |
| GSS46 | 标准值 | 12.73 | 70.86 | 2.36 | 0.73 | 1.19 | 2.99 | 2.99 | 0.355 | 411 | 229 | 505 |
|  | 测试值 | 12.69 | 70.89 | 2.46 | 0.72 | 1.21 | 3.12 | 3.0 | 0.349 | 451 | 224 | 471 |
|  | 相对误差 | -0.3% | 0.0% | 4.3% | -1.4% | 1.4% | 4.4% | -0.2% | -1.5% | 9.7% | -2.0% | -6.8% |
| GSS71 | 标准值 | 24.45 | 48.8 | 0.13 | 1.19 | (0.18) | 10.94 | 1.65 | 0.556 | 578 | 184 | 318 |
|  | 测试值 | 24.37 | 50.72 | 0.13 | 1.15 | 0.21 | 11.06 | 1.7 | 0.561 | 558 | 181 | 335 |
|  | 相对误差 | -0.3% | 3.9% | 3.7% | -3.5% | 14.4% | 1.1% | 5.1% | 1.0% | -3.5% | -1.6% | 5.3% |
| GSS13 | 标准值 | 11.76 | 64.88 | 1.86 | 2.05 | 5 | 4.11 | 2.27 | 0.382 | 833 | 160 | 580 |
|  | 测试值 | 11.27 | 62.12 | 1.78 | 2.02 | 4.91 | 4.06 | 2.2 | 0.365 | 828 | 157 | 504 |
|  | 相对误差 | -4.1% | -4.3% | -4.2% | -1.4% | -1.8% | -1.1% | -4.2% | -4.5% | -0.6% | -1.7% | -13.1% |
| GSS47 | 标准值 | 14.23 | 68.47 | 1.83 | 0.94 | 1.06 | 3.96 | 3.27 | 0.336 | 499 | 104 | 700 |
|  | 测试值 | 14.15 | 67.91 | 1.85 | 0.97 | 1.08 | 4.09 | 3.2 | 0.339 | 538 | 107 | 616 |
|  | 相对误差 | -0.6% | -0.8% | 1.0% | 3.6% | 1.5% | 3.2% | -1.9% | 0.9% | 7.9% | 3.2% | -12.0% |

注：测试时间240秒/样。

总结上述准确度：土壤全量硅、铝元素的测试值与标准值的相对误差均在±5%以内，元素铁、钾、钙、钛、镁、硫、磷的测试值与标准的相对误差均在±10%以内，元素钠、锰的测试值与标准值最大相对误差在±15%以内，结果表明单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法能够满足土壤中全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫含量的定量分析。

- 方法精密度

为考察本方法的重复性，采用不同类型土壤标准物质：GSS7、GSS18、GSS40、GSS41、GSS47、GSS49、GSS51、GSS71和GSS1a，每个样品分别重复测定7次，计算不同含量各元素的相对标准偏差（RSD），汇总数据如表14，结果表明：元素硅和铝的RSD均在0.5%以内，除个别含量元素RSD在5%以上，其他各元素的RSD基本均在3%以内，具有较佳的稳定性。

表14 土壤全量元素精密度汇总表

| 样品名称 | Al2O3 (%) | SiO2 (%) | Na2O (%) | MgO (%) | CaO (%) | Fe2O3 (%) | K2O (%) | Ti (%) | P (mg/kg) | S (mg/kg) | Mn (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 29.26 | 32.69 | 0.08 | 0.26 | 0.160 | 18.76 | 0.200 | 2.020 | 1150 | 250 | 1780 |
| GSS-7 | 29.31 | 33.87 | 0.102 | 0.218 | 0.167 | 19.04 | 0.177 | 2.043 | 1092 | 230 | 1751 |
| GSS-7 | 29.34 | 33.88 | 0.102 | 0.251 | 0.168 | 19.05 | 0.181 | 2.046 | 1092 | 243 | 1770 |
| GSS-7 | 29.38 | 33.77 | 0.104 | 0.246 | 0.169 | 19.05 | 0.182 | 2.059 | 1100 | 231 | 1774 |
| GSS-7 | 29.36 | 33.77 | 0.109 | 0.225 | 0.168 | 19.04 | 0.177 | 2.050 | 1084 | 233 | 1766 |
| GSS-7 | 29.38 | 33.87 | 0.124 | 0.250 | 0.169 | 19.09 | 0.177 | 2.058 | 1116 | 228 | 1994 |
| GSS-7 | 29.28 | 33.80 | 0.117 | 0.244 | 0.167 | 19.05 | 0.187 | 2.061 | 1117 | 235 | 1767 |
| GSS-7 | 29.33 | 33.85 | 0.097 | 0.230 | 0.167 | 19.08 | 0.175 | 2.063 | 1107 | 225 | 1756 |
| 平均值 | 29.34 | 33.83 | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 19.06 | 0.18 | 2.054 | 1101 | 232 | 1797 |
| RSD | 0.1% | 0.1% | 8.9% | 5.6% | 0.6% | 0.1% | 2.4% | 0.4% | 1.2% | 2.4% | 4.9% |
| 标准值 | 10.56 | 60.4 | 3.05 | 2.58 | 6.8 | 3.63 | 2.11 | 0.32 | 587 | 7000 | 529 |
| GSS-18 | 10.69 | 60.62 | 3.90 | 2.76 | 7.20 | 3.71 | 2.08 | 0.333 | 574 | 7214 | 530 |
| GSS-18 | 10.71 | 60.61 | 3.82 | 2.71 | 7.20 | 3.70 | 2.07 | 0.331 | 590 | 7189 | 532 |
| GSS-18 | 10.73 | 60.67 | 3.91 | 2.74 | 7.15 | 3.70 | 2.07 | 0.332 | 589 | 7192 | 531 |
| GSS-18 | 10.73 | 60.65 | 3.85 | 2.77 | 7.44 | 3.73 | 2.07 | 0.335 | 579 | 7161 | 537 |
| GSS-18 | 10.70 | 60.67 | 3.93 | 2.74 | 7.23 | 3.71 | 2.07 | 0.334 | 584 | 7219 | 530 |
| GSS-18 | 10.74 | 60.72 | 3.91 | 2.76 | 6.93 | 3.68 | 2.08 | 0.331 | 589 | 7213 | 530 |
| GSS-18 | 10.71 | 60.67 | 3.90 | 2.76 | 6.96 | 3.68 | 2.08 | 0.330 | 592 | 7215 | 530 |
| 平均值 | 10.71 | 60.66 | 3.89 | 2.75 | 7.16 | 3.70 | 2.07 | 0.332 | 585 | 7200 | 531 |
| RSD | 0.2% | 0.1% | 1.0% | 0.7% | 2.4% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 1.1% | 0.3% | 0.4% |
| 标准值 | 12.1 | 59.83 | 1.68 | 2.34 | 6.42 | 4.52 | 2.46 | 0.392 | 1278 | 279 | 666 |
| GSS-40 | 12.30 | 61.27 | 1.71 | 2.36 | 6.80 | 4.63 | 2.43 | 0.406 | 1303 | 281 | 673 |
| GSS-40 | 12.29 | 61.27 | 1.71 | 2.36 | 6.36 | 4.56 | 2.43 | 0.402 | 1332 | 289 | 660 |
| GSS-40 | 12.34 | 61.34 | 1.67 | 2.36 | 6.84 | 4.63 | 2.39 | 0.400 | 1307 | 290 | 670 |
| GSS-40 | 12.35 | 61.37 | 1.67 | 2.38 | 6.35 | 4.57 | 2.43 | 0.399 | 1308 | 296 | 665 |
| GSS-40 | 12.30 | 61.31 | 1.67 | 2.35 | 6.36 | 4.57 | 2.44 | 0.400 | 1317 | 286 | 665 |
| GSS-40 | 12.32 | 61.39 | 1.68 | 2.35 | 6.35 | 4.57 | 2.42 | 0.399 | 1285 | 298 | 675 |
| GSS-40 | 12.35 | 61.48 | 1.70 | 2.36 | 6.86 | 4.63 | 2.42 | 0.406 | 1302 | 289 | 677 |
| 平均值 | 12.32 | 61.35 | 1.69 | 2.36 | 6.56 | 4.59 | 2.42 | 0.402 | 1308 | 290 | 669 |
| RSD | 0.2% | 0.1% | 1.2% | 0.5% | 3.9% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 2.0% | 0.9% |
| 标准值 | 11.92 | 53.97 | 1.83 | 3.2 | 9.33 | 4.4 | 3.11 | 0.313 | 924 | 2700 | 721 |
| GSS-41 | 11.83 | 55.13 | 1.81 | 3.29 | 10.07 | 4.53 | 3.00 | 0.317 | 922 | 2766 | 722 |
| GSS-41 | 11.86 | 55.17 | 1.83 | 3.29 | 9.63 | 4.48 | 3.01 | 0.315 | 917 | 2766 | 721 |
| GSS-41 | 11.84 | 55.29 | 1.82 | 3.30 | 9.71 | 4.49 | 3.02 | 0.314 | 897 | 2783 | 720 |
| GSS-41 | 11.87 | 55.39 | 1.83 | 3.32 | 10.36 | 4.59 | 3.01 | 0.323 | 904 | 2777 | 736 |
| GSS-41 | 11.83 | 55.30 | 1.84 | 3.33 | 10.06 | 4.54 | 3.02 | 0.319 | 929 | 2766 | 721 |
| GSS-41 | 11.84 | 55.35 | 1.87 | 3.31 | 9.69 | 4.50 | 3.03 | 0.315 | 932 | 2771 | 716 |
| GSS-41 | 11.86 | 55.33 | 1.82 | 3.33 | 10.06 | 4.54 | 2.99 | 0.317 | 908 | 2782 | 726 |
| 平均值 | 11.85 | 55.28 | 1.83 | 3.31 | 9.94 | 4.52 | 3.01 | 0.317 | 916 | 2773 | 723 |
| RSD | 0.1% | 0.2% | 1.0% | 0.5% | 2.7% | 0.8% | 0.4% | 1.0% | 1.4% | 0.3% | 0.9% |
| 标准值 | 14.23 | 68.47 | 1.83 | 0.94 | 1.06 | 3.96 | 3.27 | 0.336 | 499 | 104 | 700 |
| GSS-47 | 14.69 | 69.41 | 1.85 | 1.03 | 1.05 | 4.02 | 3.28 | 0.339 | 515 | 100 | 681 |
| GSS-47 | 14.75 | 69.60 | 1.90 | 1.03 | 1.05 | 4.04 | 3.30 | 0.339 | 544 | 101 | 681 |
| GSS-47 | 14.77 | 69.63 | 1.92 | 1.04 | 1.08 | 4.04 | 3.28 | 0.339 | 532 | 105 | 680 |
| GSS-47 | 14.76 | 69.66 | 1.93 | 1.03 | 1.06 | 4.03 | 3.28 | 0.339 | 529 | 110 | 685 |
| GSS-47 | 14.78 | 69.68 | 1.87 | 1.01 | 1.07 | 4.04 | 3.31 | 0.340 | 526 | 102 | 688 |
| GSS-47 | 14.77 | 69.61 | 1.85 | 1.00 | 1.09 | 4.04 | 3.29 | 0.339 | 523 | 108 | 680 |
| GSS-47 | 14.77 | 69.65 | 1.93 | 1.02 | 1.07 | 4.04 | 3.31 | 0.339 | 527 | 107 | 685 |
| 平均值 | 14.76 | 69.61 | 1.89 | 1.02 | 1.07 | 4.04 | 3.29 | 0.339 | 528 | 105 | 683 |
| RSD | 0.2% | 0.1% | 2.0% | 1.1% | 1.3% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 1.7% | 3.6% | 0.4% |
| 标准值 | 13.47 | 53 | 1.9 | 4.18 | 6.69 | 5.78 | 2.7 | 0.361 | 559 | 3690 | 879 |
| GSS-49 | 13.58 | 54.16 | 2.00 | 4.30 | 6.76 | 5.82 | 2.55 | 0.359 | 520 | 3880 | 857 |
| GSS-49 | 13.62 | 54.35 | 2.03 | 4.34 | 6.86 | 5.89 | 2.60 | 0.357 | 536 | 3900 | 854 |
| GSS-49 | 13.63 | 54.35 | 2.03 | 4.29 | 6.88 | 5.89 | 2.62 | 0.366 | 528 | 3906 | 854 |
| GSS-49 | 13.62 | 54.28 | 2.00 | 4.34 | 6.88 | 5.89 | 2.62 | 0.367 | 533 | 3879 | 864 |
| GSS-49 | 13.64 | 54.39 | 2.05 | 4.33 | 6.86 | 5.90 | 2.60 | 0.363 | 551 | 3901 | 860 |
| GSS-49 | 13.66 | 54.40 | 1.94 | 4.35 | 6.87 | 5.90 | 2.62 | 0.364 | 526 | 3900 | 859 |
| GSS-49 | 13.60 | 54.32 | 2.04 | 4.37 | 6.89 | 5.91 | 2.62 | 0.363 | 533 | 3907 | 862 |
| 平均值 | 13.62 | 54.32 | 2.01 | 4.33 | 6.86 | 5.89 | 2.60 | 0.363 | 532 | 3896 | 859 |
| RSD | 0.2% | 0.2% | 1.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 1.0% | 1.8% | 0.3% | 0.5% |
| 标准值 | 13.7 | 58.84 | 2.81 | 2.64 | 5.47 | 4.84 | 2.69 | 0.374 | 885 | 1230 | 800 |
| GSS-51 | 13.40 | 58.17 | 2.77 | 2.94 | 5.35 | 4.74 | 2.61 | 0.348 | 912 | 1170 | 761 |
| GSS-51 | 13.45 | 58.33 | 2.77 | 2.95 | 5.66 | 4.80 | 2.62 | 0.353 | 897 | 1210 | 772 |
| GSS-51 | 13.45 | 58.33 | 2.80 | 2.96 | 5.59 | 4.80 | 2.61 | 0.352 | 914 | 1223 | 762 |
| GSS-51 | 13.47 | 58.33 | 2.76 | 2.96 | 5.57 | 4.79 | 2.62 | 0.354 | 909 | 1255 | 768 |
| GSS-51 | 13.45 | 58.32 | 2.78 | 2.93 | 5.62 | 4.79 | 2.62 | 0.351 | 896 | 1194 | 775 |
| GSS-51 | 13.45 | 58.33 | 2.79 | 2.99 | 5.65 | 4.80 | 2.62 | 0.352 | 912 | 1171 | 763 |
| GSS-51 | 13.48 | 58.39 | 2.78 | 2.99 | 5.38 | 4.76 | 2.62 | 0.352 | 912 | 1216 | 758 |
| 平均值 | 13.45 | 58.32 | 2.78 | 2.96 | 5.55 | 4.78 | 2.62 | 0.352 | 908 | 1206 | 766 |
| RSD | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.8% | 2.3% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | 2.5% | 0.8% |
| 标准值 | 24.45 | 48.8 | 0.13 | 1.19 | 0.18 | 10.94 | 1.65 | 0.556 | 578 | 184 | 318 |
| GSS-71 | 25.27 | 50.03 | 0.133 | 1.23 | 0.180 | 10.94 | 1.67 | 0.557 | 552 | 178 | 336 |
| GSS-71 | 25.23 | 50.13 | 0.154 | 1.20 | 0.184 | 10.96 | 1.69 | 0.559 | 569 | 177 | 332 |
| GSS-71 | 25.21 | 50.13 | 0.159 | 1.23 | 0.188 | 10.97 | 1.68 | 0.559 | 549 | 179 | 342 |
| GSS-71 | 25.24 | 50.16 | 0.154 | 1.22 | 0.191 | 10.98 | 1.69 | 0.558 | 570 | 181 | 346 |
| GSS-71 | 25.30 | 50.30 | 0.162 | 1.26 | 0.195 | 11.00 | 1.68 | 0.561 | 566 | 187 | 337 |
| GSS-71 | 25.27 | 50.21 | 0.155 | 1.28 | 0.192 | 10.99 | 1.69 | 0.556 | 559 | 183 | 363 |
| GSS-71 | 25.25 | 50.21 | 0.126 | 1.23 | 0.190 | 10.97 | 1.68 | 0.560 | 542 | 180 | 337 |
| 平均值 | 25.25 | 50.17 | 0.15 | 1.24 | 0.19 | 10.97 | 1.68 | 0.559 | 558 | 181 | 342 |
| RSD | 0.1% | 0.2% | 9.3% | 2.2% | 2.7% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 1.9% | 1.9% | 3.0% |
| 标准值 | 12.92 | 56.6 | 1.65 | 1.17 | 2.78 | 4.41 | 2.85 | 0.326 | 2300 | 726 | 1310 |
| GSS-1a | 13.06 | 59.14 | 1.66 | 1.13 | 2.93 | 4.46 | 2.82 | 0.339 | 2484 | 735 | 1231 |
| GSS-1a | 13.03 | 59.29 | 1.68 | 1.12 | 2.95 | 4.47 | 2.84 | 0.341 | 2500 | 742 | 1233 |
| GSS-1a | 13.05 | 59.22 | 1.64 | 1.10 | 2.95 | 4.46 | 2.82 | 0.337 | 2459 | 736 | 1237 |
| GSS-1a | 13.06 | 59.31 | 1.70 | 1.15 | 3.03 | 4.49 | 2.82 | 0.339 | 2271 | 733 | 1231 |
| GSS-1a | 13.11 | 59.31 | 1.68 | 1.16 | 3.04 | 4.49 | 2.84 | 0.339 | 2186 | 736 | 1241 |
| GSS-1a | 13.11 | 59.33 | 1.70 | 1.12 | 2.99 | 4.48 | 2.83 | 0.339 | 2324 | 742 | 1239 |
| GSS-1a | 13.08 | 59.31 | 1.66 | 1.12 | 2.96 | 4.48 | 2.84 | 0.336 | 2504 | 741 | 1227 |
| 平均值 | 13.07 | 59.27 | 1.67 | 1.13 | 2.98 | 4.48 | 2.83 | 0.339 | 2390 | 738 | 1234 |
| RSD | 0.2% | 0.1% | 1.4% | 1.9% | 1.4% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 5.4% | 0.5% | 0.4% |

注：测试时间240s/样。

- 实验室间再现性

为进一步验证本方法的适应性，准备土壤标准物质，样品信息见表15；同时选取不同区域（包括黑龙江、甘肃、山东、陕西、四川、江西、广东、云南等地，点位信息详见图5）实际土壤样品，样品信息见表16，分别分配给6家实验室（江苏省地质调查研究院、江苏省地质勘查技术院、江苏省环境工程技术有限公司、南京大学现代分析中心、浙江省生态环境监测中心及国检测试控股集团江苏京城检测有限公司）按照5.2（四）制样条件对上述土壤样品进行制样，分别采用北京安科慧生（验证单位3家）、深圳策谱（验证单位2家）和钢研纳克（验证单位1家）的仪器进行测试，每个样品分别测定6~7次，计算不同实验室间的再现性。汇总数据如下表17-20：

表15 标准土壤样品信息

| 样品编号 | 标样编号 | 土壤类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GBW07407（GSS7） | 标准土壤样品 |
| 2 | GBW07447（GSS18） |  |
| 3 | GBW07982（SXWN GSS40） |  |
| 4 | GBW07983（XJAKS GSS41） |  |
| 5 | GBW07538（GSS47） |  |
| 6 | GBW07540（GSS49） |  |
| 7 | GBW07542（GSS51） |  |
| 8 | GBW07562（GSS71） |  |
| 9 | GBW07401a（GSS1a） |  |

图6 采集土样点位信息

表16 采集土壤样品信息

| 样品编号 | 采样地点 | 土壤类型 | 研磨方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 黑龙江友谊县 | 黑土 | 球磨机研磨 过100目筛 |
| 11 | 甘肃临泽 | 灌耕风沙土 |  |
| 12 | 山东禹城 | 潮土 |  |
| 13 | 陕西长武 | 黑垆土 |  |
| 14 | 四川盐亭 | 紫色土 |  |
| 15 | 江西千烟洲 | 水稻土 |  |
| 16 | 广东鼎湖山 | 赤红壤 |  |
| 17 | 云南西双版纳 | 砖红壤 |  |

表17 土壤全量元素实验室间精密度汇总表

| 样品名称 | 实验室 | 元素类型 | Al2O3(%) | RSD | SiO2(%) | RSD | Na2O(%) | RSD | MgO(%) | RSD | CaO(%) | RSD | Fe2O3(%) | RSD | K2O(%) | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSS7 | / | 标准值 | 29.26 | / | 32.69 | / | 0.080 | / | 0.260 | / | 0.160 | / | 18.76 | / | 0.200 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 29.34 | 0.1% | 33.83 | 0.1% | 0.106 | 7% | 0.219 | 8.5% | 0.169 | 1.2% | 18.64 | 1.2% | 0.176 | 2.8% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 29.44 | 0.3% | 33.87 | 0.2% | 0.117 | 11% | 0.236 | 5.4% | 0.166 | 1.5% | 19.08 | 0.2% | 0.179 | 3.2% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 29.43 | 0.2% | 33.91 | 0.2% | 0.113 | 13% | 0.229 | 9.7% | 0.169 | 1.5% | 19.03 | 0.8% | 0.180 | 3.8% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 29.49 | 0.3% | 33.54 | 0.3% | 0.084 | 10% | 0.236 | 2.9% | 0.169 | 1.2% | 19.37 | 0.2% | 0.213 | 3.5% |
|  | 地调院 | 平均值 | 29.49 | 0.3% | 33.54 | 0.3% | 0.084 | 10% | 0.236 | 2.9% | 0.169 | 1.2% | 19.37 | 0.2% | 0.209 | 3.8% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 29.34 | 0.1% | 33.83 | 0.1% | 0.108 | 9% | 0.238 | 5.6% | 0.168 | 0.6% | 19.06 | 0.1% | 0.179 | 2.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.2% | / | 0.5% | / | 14.0% | / | 3.0% | / | 0.8% | / | 1.4% | / | 8.8% | / |
| GSS18 | / | 标准值 | 10.56 | / | 60.40 | / | 3.05 | / | 2.58 | / | 6.80 | / | 3.63 | / | 2.11 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 10.43 | 0.2% | 59.85 | 0.2% | 3.14 | 1% | 2.72 | 0.8% | 6.79 | 1.7% | 3.55 | 0.3% | 2.02 | 0.3% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 10.74 | 0.2% | 60.70 | 0.1% | 3.06 | 1% | 2.74 | 0.8% | 7.12 | 3.6% | 3.69 | 0.7% | 2.07 | 0.3% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 10.91 | 0.3% | 60.91 | 0.1% | 3.16 | 2% | 2.74 | 0.8% | 7.25 | 4.2% | 3.73 | 0.9% | 2.08 | 0.6% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 10.47 | 0.1% | 60.45 | 0.1% | 3.12 | 2% | 2.70 | 0.4% | 6.82 | 0.2% | 3.65 | 0.1% | 2.02 | 0.3% |
|  | 地调院 | 平均值 | 10.47 | 0.1% | 60.45 | 0.1% | 3.09 | 2% | 2.70 | 0.4% | 6.82 | 0.2% | 3.65 | 0.1% | 2.02 | 0.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 10.71 | 0.2% | 60.66 | 0.1% | 3.09 | 2% | 2.75 | 0.7% | 7.16 | 2.4% | 3.70 | 0.5% | 2.07 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.8% | / | 0.6% | / | 1.2% | / | 0.7% | / | 2.9% | / | 1.7% | / | 1.4% | / |
| GSS40 | / | 标准值 | 12.10 | / | 59.83 | / | 1.68 | / | 2.34 | / | 6.42 | / | 4.52 | / | 2.46 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 12.31 | 0.3% | 61.55 | 0.1% | 1.66 | 2% | 2.36 | 0.4% | 6.55 | 3.2% | 4.60 | 0.6% | 2.44 | 0.5% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 12.33 | 0.3% | 61.68 | 0.2% | 1.72 | 1% | 2.37 | 0.7% | 6.51 | 3.1% | 4.60 | 0.6% | 2.43 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 12.27 | 0.2% | 61.64 | 0.1% | 1.70 | 3% | 2.38 | 0.6% | 6.49 | 2.2% | 4.59 | 0.5% | 2.43 | 1.3% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 12.30 | 0.1% | 61.92 | 0.0% | 1.70 | 1% | 2.35 | 0.4% | 6.49 | 0.2% | 4.64 | 0.0% | 2.43 | 0.4% |
|  | 地调院 | 平均值 | 12.30 | 0.1% | 61.92 | 0.0% | 1.70 | 1% | 2.35 | 0.4% | 6.49 | 0.2% | 4.64 | 0.0% | 2.43 | 0.4% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 12.32 | 0.2% | 61.35 | 0.1% | 1.69 | 1% | 2.36 | 0.5% | 6.56 | 3.9% | 4.59 | 0.7% | 2.42 | 0.6% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.2% | / | 0.4% | / | 1.1% | / | 0.4% | / | 0.5% | / | 0.5% | / | 0.2% | / |
| GSS41 | / | 标准值 | 11.92 | / | 53.97 | / | 1.83 | / | 3.20 | / | 9.33 | / | 4.40 | / | 3.11 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 11.78 | 0.2% | 55.34 | 0.1% | 1.79 | 1% | 3.28 | 0.8% | 9.45 | 0.3% | 4.41 | 0.2% | 3.00 | 0.4% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 11.87 | 0.1% | 55.38 | 0.1% | 1.79 | 3% | 3.32 | 0.3% | 9.74 | 2.4% | 4.46 | 0.7% | 3.00 | 0.3% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 11.87 | 0.1% | 55.29 | 0.1% | 1.82 | 1% | 3.34 | 0.5% | 9.76 | 2.4% | 4.50 | 0.7% | 3.01 | 0.3% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 11.87 | 0.1% | 55.22 | 0.0% | 1.81 | 0% | 3.27 | 0.2% | 9.59 | 0.1% | 4.46 | 0.1% | 3.01 | 0.3% |
|  | 地调院 | 平均值 | 11.87 | 0.1% | 55.22 | 0.0% | 1.81 | 0% | 3.27 | 0.2% | 9.59 | 0.1% | 4.46 | 0.1% | 3.01 | 0.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 11.85 | 0.1% | 55.28 | 0.2% | 1.83 | 1% | 3.31 | 0.5% | 9.94 | 2.7% | 4.52 | 0.8% | 3.01 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.3% | / | 0.1% | / | 0.9% | / | 0.9% | / | 1.8% | / | 0.9% | / | 0.2% | / |
| GSS47 | / | 标准值 | 14.23 | / | 68.47 | / | 1.83 | / | 0.940 | / | 1.06 | / | 3.96 | / | 3.27 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 14.44 | 0.3% | 69.09 | 0.2% | 1.88 | 2% | 0.985 | 1.3% | 1.05 | 1.1% | 3.94 | 0.1% | 3.23 | 0.6% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 14.78 | 0.3% | 69.70 | 0.2% | 1.92 | 1% | 1.028 | 1.0% | 1.08 | 1.7% | 4.04 | 0.2% | 3.29 | 0.6% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 14.85 | 0.2% | 69.69 | 0.1% | 1.93 | 1% | 1.029 | 1.2% | 1.07 | 0.8% | 4.04 | 0.1% | 3.30 | 0.5% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 14.48 | 0.1% | 69.41 | 0.0% | 1.93 | 1% | 0.980 | 1.1% | 1.05 | 0.3% | 4.05 | 0.1% | 3.32 | 0.2% |
|  | 地调院 | 平均值 | 14.48 | 0.1% | 69.41 | 0.0% | 1.93 | 1% | 0.980 | 1.1% | 1.05 | 0.3% | 4.05 | 0.1% | 3.32 | 0.2% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 14.76 | 0.2% | 69.61 | 0.1% | 1.89 | 2% | 1.023 | 1.1% | 1.07 | 1.3% | 4.04 | 0.2% | 3.29 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.3% | / | 0.3% | / | 1.1% | / | 2.5% | / | 1.3% | / | 1.1% | / | 1.0% | / |
| GSS49 | / | 标准值 | 13.47 | / | 53.00 | / | 1.90 | / | 4.18 | / | 6.69 | / | 5.78 | / | 2.70 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 13.14 | 0.2% | 53.74 | 0.1% | 1.80 | 3% | 4.13 | 0.6% | 7.14 | 2.7% | 6.01 | 0.6% | 2.62 | 0.3% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 13.47 | 0.3% | 55.25 | 0.1% | 2.09 | 1% | 4.24 | 0.7% | 7.21 | 2.3% | 6.00 | 0.5% | 2.60 | 0.3% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 13.69 | 0.3% | 54.52 | 0.1% | 2.02 | 2% | 4.34 | 0.4% | 7.09 | 3.7% | 5.95 | 0.8% | 2.62 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 13.73 | 0.3% | 54.65 | 0.1% | 2.01 | 2% | 4.37 | 0.4% | 7.15 | 3.1% | 5.97 | 0.6% | 2.62 | 0.4% |
|  | 地调院 | 平均值 | 13.31 | 0.0% | 54.16 | 0.1% | 2.01 | 2% | 4.16 | 0.1% | 7.08 | 0.3% | 6.06 | 0.1% | 2.66 | 0.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 13.62 | 0.2% | 54.32 | 0.2% | 2.01 | 2% | 4.33 | 0.7% | 6.86 | 0.6% | 5.89 | 0.5% | 2.60 | 0.9% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.7% | / | 0.9% | / | 4.9% | / | 2.4% | / | 1.7% | / | 1.0% | / | 0.8% | / |
| GSS51 | / | 标准值 | 13.70 | / | 58.84 | / | 2.81 | / | 2.64 | / | 5.47 | / | 4.84 | / | 2.69 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 13.42 | 0.4% | 58.15 | 0.8% | 2.74 | 4% | 2.91 | 2.0% | 5.39 | 4.1% | 4.72 | 0.9% | 2.60 | 0.4% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 13.55 | 0.2% | 58.69 | 0.1% | 2.81 | 2% | 3.00 | 0.7% | 5.67 | 3.4% | 4.81 | 0.5% | 2.62 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 13.54 | 0.2% | 58.72 | 0.1% | 2.81 | 1% | 2.99 | 0.4% | 5.56 | 4.0% | 4.81 | 0.7% | 2.63 | 0.3% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 13.46 | 0.1% | 58.63 | 0.1% | 2.74 | 0% | 2.95 | 0.3% | 5.43 | 0.2% | 4.78 | 0.6% | 2.62 | 0.7% |
|  | 地调院 | 平均值 | 13.46 | 0.1% | 58.63 | 0.1% | 2.74 | 0% | 2.95 | 0.3% | 5.43 | 0.2% | 4.78 | 0.6% | 2.62 | 0.7% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 13.45 | 0.2% | 58.32 | 0.1% | 2.78 | 1% | 2.96 | 0.8% | 5.55 | 2.3% | 4.78 | 0.5% | 2.62 | 0.2% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.4% | / | 0.4% | / | 1.2% | / | 1.1% | / | 1.9% | / | 0.7% | / | 0.3% | / |
| GSS71 | / | 标准值 | 24.45 | / | 48.80 | / | 0.130 | / | 1.19 | / | 0.180 | / | 10.94 | / | 1.65 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 24.91 | 0.4% | 49.69 | 0.4% | 0.142 | 11% | 1.22 | 1.3% | 0.188 | 1.9% | 10.83 | 0.4% | 1.66 | 0.7% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 25.27 | 0.5% | 50.32 | 0.3% | 0.154 | 18% | 1.24 | 1.1% | 0.191 | 1.5% | 11.00 | 0.3% | 1.69 | 0.3% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 25.30 | 0.1% | 50.44 | 0.1% | 0.143 | 16% | 1.24 | 0.7% | 0.188 | 1.6% | 11.02 | 0.1% | 1.70 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 24.88 | 0.0% | 50.04 | 0.0% | 0.132 | 11% | 1.22 | 0.6% | 0.190 | 1.2% | 10.96 | 0.1% | 1.69 | 0.3% |
|  | 地调院 | 平均值 | 24.88 | 0.0% | 50.04 | 0.0% | 0.132 | 11% | 1.22 | 0.6% | 0.190 | 1.2% | 10.96 | 0.1% | 1.69 | 0.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 25.25 | 0.1% | 50.17 | 0.2% | 0.149 | 9% | 1.24 | 2.2% | 0.189 | 2.7% | 10.97 | 0.2% | 1.68 | 0.5% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.8% | / | 0.5% | / | 6.2% | / | 0.8% | / | 0.6% | / | 0.6% | / | 0.7% | / |
| GSS1a | / | 标准值 | 12.92 | / | 56.60 | / | 1.65 | / | 1.17 | / | 2.78 | / | 4.41 | / | 2.85 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 12.90 | 0.1% | 58.08 | 0.1% | 1.63 | 2% | 1.12 | 1.5% | 2.87 | 2.4% | 4.33 | 0.2% | 2.77 | 0.6% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 13.03 | 0.3% | 57.63 | 0.2% | 1.66 | 1% | 1.12 | 1.2% | 2.95 | 3.1% | 4.47 | 0.6% | 2.84 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 13.13 | 0.3% | 57.76 | 0.5% | 1.68 | 1% | 1.13 | 0.9% | 3.00 | 2.4% | 4.49 | 0.3% | 2.84 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 12.56 | 0.2% | 56.39 | 0.1% | 1.62 | 1% | 1.08 | 0.3% | 2.71 | 0.6% | 4.23 | 0.3% | 2.70 | 2.2% |
|  | 地调院 | 平均值 | 12.56 | 0.2% | 56.39 | 0.1% | 1.62 | 1% | 1.08 | 0.3% | 2.71 | 0.6% | 4.23 | 0.3% | 2.70 | 2.2% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 13.07 | 0.2% | 59.27 | 0.1% | 1.67 | 1% | 1.13 | 1.9% | 2.98 | 1.4% | 4.48 | 0.2% | 2.83 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 2.0% | / | 1.9% | / | 1.5% | / | 2.2% | / | 4.6% | / | 2.9% | / | 2.5% | / |

注：以上各家实验室每个样品均测试6~7次，取平均值。

表18 土壤全量元素实验室间精密度汇总表

| 样品名称 | 实验室 | 元素类型 | Ti(%) | RSD | P(mg/kg) | RSD | S(mg/kg) | RSD | Mn(mg/kg) | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GSS7 | / | 标准值 | 2.02 | / | 1150 | / | 250 | / | 1780 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 2.01 | 1.0% | 1097 | 1.5% | 229 | 1.5% | 1770 | 6.1% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 2.06 | 0.2% | 1105 | 1.0% | 229 | 2.1% | 1853 | 8.8% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 2.05 | 0.8% | 1103 | 0.6% | 232 | 2.0% | 1822 | 7.9% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 2.06 | 0.2% | 1065 | 0.5% | 236 | 1.4% | 1655 | 9.7% |
|  | 地调院 | 平均值 | 2.06 | 0.2% | 1065 | 0.5% | 236 | 1.4% | 1655 | 9.7% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 2.05 | 0.4% | 1101 | 1.2% | 232 | 2.4% | 1854 | 8.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.9% | / | 1.8% | / | 1.2% | / | 5.2% | / |
| GSS18 | / | 标准值 | 0.320 | / | 587 | / | 7000 | / | 529 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.318 | 0.7% | 578 | 5.9% | 7111 | 0.3% | 515 | 1.1% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.333 | 0.8% | 620 | 1.6% | 7179 | 0.3% | 532 | 0.7% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.337 | 1.1% | 581 | 1.4% | 7171 | 0.3% | 538 | 1.7% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.318 | 0.8% | 555 | 1.2% | 7159 | 0.2% | 515 | 0.5% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.318 | 0.8% | 555 | 1.2% | 7159 | 0.2% | 515 | 0.5% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.332 | 0.6% | 585 | 1.1% | 7200 | 0.3% | 531 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 2.7% | / | 4.2% | / | 0.4% | / | 2.0% | / |
| GSS40 | / | 标准值 | 0.392 | / | 1278 | / | 279 | / | 666 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.398 | 0.5% | 1344 | 1.0% | 295 | 2.1% | 661 | 1.0% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.399 | 0.8% | 1340 | 1.3% | 288 | 1.0% | 663 | 0.5% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.402 | 0.6% | 1304 | 1.2% | 292 | 1.7% | 664 | 0.6% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.402 | 0.3% | 1324 | 0.8% | 290 | 0.8% | 684 | 0.3% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.402 | 0.3% | 1324 | 0.8% | 290 | 0.8% | 684 | 0.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.402 | 0.8% | 1308 | 1.1% | 290 | 2.0% | 668 | 0.8% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.4% | / | 1.2% | / | 0.8% | / | 1.6% | / |
| GSS41 | / | 标准值 | 0.313 | / | 924 | / | 2700 | / | 721 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.314 | 0.4% | 934 | 1.6% | 2791 | 0.3% | 714 | 0.6% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.319 | 0.7% | 912 | 1.1% | 2831 | 0.3% | 717 | 0.9% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.317 | 0.7% | 950 | 1.1% | 2822 | 0.1% | 722 | 0.9% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.320 | 0.3% | 905 | 0.3% | 2776 | 0.1% | 733 | 0.7% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.320 | 0.3% | 905 | 0.3% | 2776 | 0.1% | 733 | 0.7% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.317 | 1.0% | 916 | 1.4% | 2773 | 0.3% | 723 | 0.9% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.7% | / | 2.0% | / | 0.9% | / | 1.1% | / |
| GSS47 | / | 标准值 | 0.336 | / | 499 | / | 104 | / | 700 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.336 | 1.8% | 525 | 0.9% | 103 | 2.7% | 666 | 0.4% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.344 | 0.4% | 536 | 1.0% | 105 | 3.1% | 680 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.342 | 0.5% | 532 | 1.9% | 108 | 1.9% | 687 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.346 | 0.4% | 546 | 0.8% | 106 | 1.3% | 697 | 0.7% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.346 | 0.4% | 546 | 0.8% | 106 | 1.3% | 697 | 0.7% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.339 | 0.1% | 528 | 1.7% | 105 | 3.6% | 683 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.2% | / | 1.7% | / | 1.6% | / | 1.7% | / |
| GSS49 | / | 标准值 | 0.361 | / | 559 | / | 3690 | / | 879 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.366 | 0.6% | 593 | 1.6% | 3739 | 0.4% | 875 | 0.8% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.370 | 0.6% | 528 | 1.5% | 3819 | 0.2% | 876 | 0.8% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.367 | 1.0% | 517 | 1.7% | 3938 | 0.4% | 869 | 1.0% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.366 | 0.9% | 511 | 0.8% | 3928 | 0.3% | 872 | 0.4% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.366 | 0.5% | 511 | 0.6% | 3817 | 0.4% | 901 | 0.4% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.363 | 0.9% | 532 | 1.8% | 3896 | 0.3% | 859 | 0.5% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.6% | / | 5.8% | / | 2.0% | / | 1.6% | / |
| GSS51 | / | 标准值 | 0.374 | / | 885 | / | 1230 | / | 800 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.348 | 1.1% | 894 | 1.3% | 1217 | 2.5% | 762 | 1.0% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.352 | 0.7% | 912 | 1.2% | 1197 | 1.8% | 774 | 0.8% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.353 | 0.9% | 912 | 1.0% | 1185 | 4.5% | 772 | 0.8% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.356 | 0.5% | 874 | 1.4% | 1314 | 0.9% | 785 | 0.4% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.357 | 0.5% | 874 | 1.4% | 1314 | 0.9% | 785 | 0.4% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.352 | 0.5% | 908 | 0.8% | 1206 | 2.5% | 766 | 0.8% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.0% | / | 2.0% | / | 4.8% | / | 1.2% | / |
| GSS71 | / | 标准值 | 0.556 | / | 578 | / | 184 | / | 318 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.550 | 0.7% | 569 | 1.6% | 181 | 2.8% | 334 | 8.0% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.554 | 2.0% | 563 | 1.2% | 179 | 1.5% | 365 | 9.5% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.559 | 0.2% | 561 | 1.4% | 183 | 2.6% | 335 | 7.1% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.563 | 0.3% | 572 | 1.0% | 183 | 1.1% | 329 | 4.1% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.563 | 0.3% | 572 | 1.0% | 183 | 1.1% | 329 | 4.1% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.559 | 0.3% | 558 | 1.9% | 181 | 1.9% | 342 | 3.0% |
|  | 实验室间RSD |  | 0.9% | / | 1.0% | / | 0.9% | / | 4.0% | / |
| GSS1a | / | 标准值 | 0.326 | / | 2300 | / | 726 | / | 1310 | / |
|  | 京城检测 | 平均值 | 0.329 | 1.3% | 2359 | 6.2% | 722 | 1.2% | 1194 | 0.4% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.340 | 0.8% | 2463 | 1.9% | 737 | 1.1% | 1247 | 0.7% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.340 | 0.9% | 2366 | 5.5% | 735 | 0.6% | 1243 | 0.5% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.323 | 1.5% | 2219 | 0.2% | 702 | 0.3% | 1195 | 1.5% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.323 | 1.5% | 2219 | 0.2% | 702 | 0.3% | 1195 | 1.5% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.339 | 0.5% | 2390 | 5.4% | 738 | 0.5% | 1234 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 2.5% | / | 4.2% | / | 2.4% | / | 2.1% | / |

注：以上各家实验室每个样品均测试6~7次，取平均值。

表19 不同区域土壤全量元素实验室间精密度汇总表

| 样品名称 | 实验室 | 元素 | Al2O3(%) | RSD | SiO2(%) | RSD | Na2O(%) | RSD | MgO(%) | RSD | CaO(%) | RSD | Fe2O3(%) | RSD | K2O(%) | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江友谊县（黑土） | 京城检测 | 平均值 | 15.66 | 0.5% | 59.54 | 0.4% | 1.17 | 2.7% | 1.71 | 1.1% | 2.74 | 1.0% | 5.97 | 0.5% | 2.28 | 0.8% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 15.82 | 0.4% | 60.00 | 0.2% | 1.16 | 2.6% | 1.71 | 1.0% | 2.78 | 1.6% | 6.03 | 0.4% | 2.29 | 0.6% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 15.87 | 0.7% | 60.23 | 0.6% | 1.19 | 3.7% | 1.72 | 1.1% | 2.75 | 4.4% | 6.01 | 2.9% | 2.31 | 1.0% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 15.25 | 0.8% | 58.12 | 0.8% | 1.16 | 1.1% | 1.64 | 0.9% | 2.53 | 0.8% | 5.82 | 0.8% | 2.24 | 0.9% |
|  | 地调院 | 平均值 | 15.27 | 0.4% | 57.88 | 0.2% | 1.13 | 0.6% | 1.64 | 0.5% | 2.51 | 0.4% | 5.79 | 0.4% | 2.22 | 0.6% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 15.17 | 0.2% | 57.13 | 0.2% | 1.04 | 1.0% | 1.59 | 0.5% | 2.48 | 0.5% | 5.69 | 0.3% | 2.21 | 0.8% |
|  | 实验室间RSD |  | 2.0% | / | 2.2% | / | 4.6% | / | 3.1% | / | 5.2% | / | 2.4% | / | 1.8% | / |
| 甘肃临泽县（灌耕风沙土） | 京城检测 | 平均值 | 11.74 | 0.2% | 67.73 | 0.0% | 1.76 | 2.4% | 2.51 | 0.6% | 5.22 | 3.3% | 3.32 | 0.5% | 2.31 | 0.8% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 11.30 | 0.2% | 69.28 | 0.1% | 1.85 | 0.5% | 2.31 | 1.0% | 4.86 | 2.3% | 3.15 | 0.3% | 2.38 | 0.7% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 11.73 | 0.2% | 68.07 | 0.1% | 1.74 | 2.6% | 2.49 | 0.7% | 5.41 | 1.3% | 3.37 | 0.3% | 2.32 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 10.77 | 0.1% | 70.08 | 0.1% | 1.86 | 0.7% | 2.11 | 0.5% | 4.36 | 0.1% | 3.09 | 0.1% | 2.30 | 0.5% |
|  | 地调院 | 平均值 | 11.23 | 0.1% | 69.21 | 0.1% | 1.89 | 0.8% | 2.23 | 0.4% | 4.61 | 0.3% | 3.15 | 0.1% | 2.32 | 0.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 10.89 | 0.2% | 67.47 | 0.1% | 1.61 | 0.8% | 2.16 | 0.5% | 4.24 | 0.3% | 3.08 | 0.3% | 2.26 | 0.8% |
|  | 实验室间RSD |  | 3.6% | / | 1.5% | / | 5.9% | / | 7.3% | / | 9.8% | / | 3.8% | / | 1.7% | / |
| 山东禹城市（潮土） | 京城检测 | 平均值 | 13.02 | 0.4% | 61.54 | 0.2% | 1.55 | 2.0% | 2.45 | 0.6% | 6.47 | 2.6% | 4.50 | 0.5% | 2.31 | 0.7% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 12.98 | 0.3% | 61.95 | 0.1% | 1.57 | 2.4% | 2.45 | 0.5% | 6.39 | 3.8% | 4.50 | 0.7% | 2.33 | 0.5% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 12.99 | 0.3% | 61.93 | 0.2% | 1.59 | 1.7% | 2.47 | 0.5% | 6.46 | 4.7% | 4.52 | 0.9% | 2.32 | 0.2% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 12.72 | 0.2% | 60.42 | 0.2% | 1.52 | 0.7% | 2.43 | 0.5% | 6.17 | 0.2% | 4.38 | 0.1% | 2.27 | 0.2% |
|  | 地调院 | 平均值 | 12.67 | 0.2% | 59.68 | 0.1% | 1.53 | 0.8% | 2.42 | 0.8% | 6.09 | 0.2% | 4.36 | 0.1% | 2.27 | 0.6% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 12.54 | 0.4% | 58.96 | 0.4% | 1.38 | 0.5% | 2.30 | 0.6% | 5.93 | 0.5% | 4.31 | 0.5% | 2.26 | 0.5% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.6% | / | 2.1% | / | 5.0% | / | 2.5% | / | 3.6% | / | 2.0% | / | 1.4% | / |
| 陕西长武县（黑垆土） | 京城检测 | 平均值 | 18.59 | 0.3% | 59.09 | 0.9% | 0.212 | 8.6% | 0.88 | 1.7% | 0.090 | 5.8% | 6.48 | 4.3% | 2.86 | 0.7% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 18.71 | 0.4% | 60.42 | 0.3% | 0.196 | 5.9% | 0.88 | 1.7% | 0.085 | 4.1% | 6.73 | 0.4% | 2.89 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 18.65 | 0.2% | 59.40 | 0.2% | 0.188 | 8.8% | 0.88 | 0.9% | 0.085 | 5.1% | 6.63 | 0.3% | 2.87 | 0.2% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 18.18 | 0.1% | 58.69 | 0.2% | 0.169 | 5.0% | 0.85 | 0.4% | 0.085 | 2.7% | 6.55 | 0.2% | 2.85 | 0.3% |
|  | 地调院 | 平均值 | 18.20 | 0.2% | 58.46 | 0.2% | 0.175 | 5.7% | 0.85 | 0.5% | 0.080 | 3.3% | 6.52 | 0.2% | 2.85 | 0.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 17.95 | 0.6% | 57.74 | 0.7% | 0.245 | 0.7% | 0.83 | 0.5% | 0.099 | 4.7% | 6.31 | 1.2% | 2.82 | 1.3% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.7% | / | 1.5% | / | 14.1% | / | 2.7% | / | 7.7% | / | 2.2% | / | 0.9% | / |
| 四川盐亭县(紫色土） | 京城检测 | 平均值 | 17.62 | 0.2% | 64.69 | 0.1% | 0.235 | 10.8% | 1.66 | 1.1% | 2.37 | 2.4% | 6.34 | 0.2% | 2.38 | 0.2% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 17.74 | 0.2% | 64.75 | 0.2% | 0.241 | 6.0% | 1.69 | 0.7% | 2.40 | 0.9% | 6.38 | 0.3% | 2.39 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 17.65 | 0.4% | 64.71 | 0.3% | 0.235 | 10.3% | 1.67 | 0.7% | 2.44 | 1.2% | 6.35 | 0.4% | 2.37 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 17.32 | 0.3% | 63.72 | 0.3% | 0.230 | 1.7% | 1.64 | 0.6% | 2.25 | 0.4% | 6.21 | 0.3% | 2.36 | 0.3% |
|  | 地调院 | 平均值 | 17.40 | 0.1% | 64.13 | 0.1% | 0.227 | 2.5% | 1.64 | 0.3% | 2.33 | 0.6% | 6.24 | 0.1% | 2.38 | 0.4% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 17.09 | 0.4% | 62.69 | 0.3% | 0.287 | 2.3% | 1.56 | 0.4% | 2.20 | 0.6% | 6.04 | 0.5% | 2.33 | 0.7% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.4% | / | 1.3% | / | 9.1% | / | 2.7% | / | 4.0% | / | 2.1% | / | 0.9% | / |
| 江西千烟洲（水稻土） | 京城检测 | 平均值 | 11.91 | 0.3% | 76.76 | 0.1% | 0.193 | 9.2% | 0.826 | 1.9% | 0.087 | 4.5% | 2.98 | 0.1% | 1.59 | 0.8% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 11.86 | 0.3% | 77.98 | 0.1% | 0.212 | 12.2% | 0.813 | 1.3% | 0.082 | 5.2% | 2.99 | 0.2% | 1.58 | 0.3% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 12.04 | 0.3% | 77.81 | 0.1% | 0.207 | 8.5% | 0.833 | 1.2% | 0.084 | 3.9% | 3.03 | 0.1% | 1.60 | 0.7% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 11.50 | 0.2% | 77.49 | 0.2% | 0.166 | 4.8% | 0.773 | 0.4% | 0.085 | 4.3% | 3.06 | 0.1% | 1.57 | 0.4% |
|  | 地调院 | 平均值 | 11.53 | 0.2% | 77.07 | 0.1% | 0.177 | 4.0% | 0.779 | 0.7% | 0.084 | 2.7% | 3.06 | 0.2% | 1.56 | 0.5% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 11.37 | 0.2% | 75.97 | 0.2% | 0.226 | 4.0% | 0.761 | 0.5% | 0.107 | 9.2% | 2.94 | 0.3% | 1.52 | 0.5% |
|  | 实验室间RSD |  | 2.3% | / | 1.0% | / | 11.5% | / | 3.8% | / | 10.4% | / | 1.5% | / | 1.8% | / |
| 广州鼎湖山（赤红壤） | 京城检测 | 平均值 | 18.92 | 0.2% | 62.21 | 0.4% | 0.179 | 6.6% | 0.747 | 2.3% | 0.088 | 2.6% | 5.31 | 0.3% | 4.01 | 0.5% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 19.61 | 0.2% | 61.78 | 0.2% | 0.183 | 8.9% | 0.781 | 1.7% | 0.085 | 5.0% | 5.44 | 0.2% | 4.09 | 0.2% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 19.02 | 0.2% | 62.51 | 0.1% | 0.169 | 6.5% | 0.759 | 1.4% | 0.085 | 5.2% | 5.34 | 0.2% | 4.03 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 18.39 | 0.2% | 61.15 | 0.2% | 0.150 | 4.9% | 0.717 | 0.6% | 0.090 | 2.6% | 5.24 | 0.2% | 4.02 | 0.2% |
|  | 地调院 | 平均值 | 18.57 | 0.1% | 61.16 | 0.2% | 0.145 | 3.7% | 0.725 | 0.4% | 0.087 | 2.5% | 5.29 | 0.1% | 4.05 | 0.4% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 18.40 | 0.2% | 59.86 | 0.4% | 0.218 | 3.5% | 0.721 | 8.3% | 0.102 | 2.4% | 5.19 | 1.6% | 4.01 | 0.4% |
|  | 实验室间RSD |  | 2.5% | / | 1.5% | / | 15.2% | / | 3.4% | / | 7.0% | / | 1.6% | / | 0.7% | / |
| 云南西双版纳（砖红壤） | 京城检测 | 平均值 | 25.74 | 0.1% | 53.00 | 0.1% | 1.06 | 1.8% | 0.675 | 2.8% | 0.468 | 0.6% | 8.85 | 0.1% | 1.61 | 0.4% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 25.91 | 0.2% | 53.28 | 0.2% | 1.06 | 2.8% | 0.694 | 2.5% | 0.466 | 1.0% | 8.95 | 0.2% | 1.60 | 1.9% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 25.95 | 0.1% | 53.55 | 0.1% | 1.07 | 1.1% | 0.691 | 2.8% | 0.473 | 0.4% | 8.92 | 0.1% | 1.61 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 25.23 | 0.2% | 52.10 | 0.2% | 1.08 | 2.0% | 0.663 | 0.6% | 0.458 | 0.7% | 8.75 | 0.2% | 1.58 | 0.6% |
|  | 地调院 | 平均值 | 25.50 | 0.2% | 51.90 | 0.2% | 1.10 | 1.3% | 0.673 | 1.1% | 0.459 | 0.8% | 8.75 | 0.2% | 1.60 | 0.4% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 25.19 | 0.4% | 51.06 | 0.3% | 1.01 | 1.1% | 0.633 | 1.9% | 0.459 | 1.3% | 8.52 | 0.4% | 1.56 | 0.8% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.3% | / | 1.8% | / | 2.9% | / | 3.3% | / | 1.3% | / | 1.8% | / | 1.3% | / |

注：以上各家实验室每个样品均测试6~7次，取平均值。

表20 不同区域土壤全量元素实验室间精密度汇总表

| 样品名称 | 实验室 | 元素 | Ti(%) | RSD | P(mg/kg) | RSD | S(mg/kg) | RSD | Mn(mg/kg) | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江友谊县（黑土） | 京城检测 | 平均值 | 0.503 | 0.4% | 732 | 1.4% | 296 | 1.7% | 670 | 0.5% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.508 | 0.8% | 750 | 0.7% | 302 | 2.1% | 671 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.506 | 3.0% | 802 | 0.9% | 305 | 2.6% | 674 | 2.6% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.494 | 0.8% | 741 | 1.6% | 292 | 0.9% | 670 | 1.1% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.490 | 0.5% | 737 | 1.3% | 289 | 0.8% | 673 | 1.3% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.485 | 0.6% | 735 | 1.1% | 293 | 1.1% | 670 | 0.6% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.9% | / | 3.5% | / | 2.1% | / | 0.3% | / |
| 甘肃临泽县（灌耕风沙土） | 京城检测 | 平均值 | 0.273 | 0.3% | 570 | 1.5% | 216 | 2.1% | 511 | 0.7% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.263 | 1.5% | 482 | 1.9% | 223 | 1.8% | 477 | 0.3% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.271 | 2.0% | 544 | 0.9% | 214 | 1.4% | 518 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.245 | 0.9% | 522 | 1.3% | 173 | 1.1% | 461 | 0.5% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.254 | 0.3% | 522 | 1.0% | 185 | 1.5% | 477 | 1.0% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.262 | 0.3% | 512 | 1.1% | 201 | 1.3% | 499 | 0.7% |
|  | 实验室间RSD |  | 4.0% | / | 5.7% | / | 9.7% | / | 4.6% | / |
| 山东禹城市（潮土） | 京城检测 | 平均值 | 0.397 | 0.7% | 880 | 4.0% | 216 | 2.3% | 598 | 0.6% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.396 | 0.6% | 865 | 1.3% | 207 | 2.6% | 599 | 1.1% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.398 | 0.8% | 906 | 1.0% | 218 | 2.4% | 600 | 1.2% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.389 | 0.3% | 806 | 1.0% | 200 | 0.9% | 579 | 0.9% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.389 | 0.4% | 836 | 2.4% | 204 | 1.3% | 590 | 1.1% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.381 | 0.6% | 769 | 0.9% | 209 | 2.4% | 592 | 0.7% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.6% | / | 6.0% | / | 3.2% | / | 1.4% | / |
| 陕西长武县（黑垆土） | 京城检测 | 平均值 | 0.520 | 4.7% | 533 | 1.0% | 236 | 2.1% | 144 | 1.4% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.529 | 0.6% | 533 | 1.9% | 237 | 0.9% | 147 | 1.1% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.533 | 0.3% | 523 | 1.1% | 237 | 1.4% | 145 | 1.6% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.518 | 0.2% | 532 | 1.6% | 230 | 2.0% | 112 | 4.8% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.528 | 0.3% | 531 | 0.5% | 228 | 1.1% | 122 | 3.7% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.525 | 1.2% | 512 | 0.8% | 231 | 1.2% | 125 | 4.2% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.1% | / | 1.6% | / | 1.6% | / | 11.1% | / |
| 四川盐亭县(紫色土） | 京城检测 | 平均值 | 0.493 | 0.5% | 765 | 0.8% | 213 | 1.8% | 535 | 0.8% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.497 | 0.6% | 739 | 1.9% | 204 | 1.6% | 543 | 0.4% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.492 | 0.4% | 773 | 2.0% | 211 | 2.0% | 532 | 0.7% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.485 | 0.5% | 733 | 1.2% | 220 | 2.3% | 543 | 0.9% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.491 | 0.4% | 761 | 1.0% | 225 | 4.1% | 546 | 0.8% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.480 | 0.7% | 711 | 1.2% | 205 | 1.7% | 544 | 0.8% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.3% | / | 3.1% | / | 3.8% | / | 1.0% | / |
| 江西千烟洲（水稻土） | 京城检测 | 平均值 | 0.603 | 0.3% | 227 | 4.8% | 143 | 3.1% | 144 | 1.6% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.588 | 1.4% | 256 | 4.0% | 141 | 2.7% | 144 | 1.9% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.611 | 0.2% | 226 | 3.3% | 145 | 2.4% | 144 | 1.2% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.584 | 0.5% | 240 | 2.7% | 138 | 1.2% | 137 | 0.4% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.583 | 0.2% | 263 | 1.3% | 136 | 1.0% | 135 | 4.9% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.573 | 0.3% | 237 | 2.5% | 139 | 2.1% | 145 | 1.6% |
|  | 实验室间RSD |  | 2.4% | / | 6.2% | / | 2.4% | / | 3.1% | / |
| 广州鼎湖山（赤红壤） | 京城检测 | 平均值 | 0.620 | 0.6% | 338 | 2.5% | 319 | 1.1% | 104 | 1.9% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.627 | 0.4% | 338 | 1.4% | 324 | 1.2% | 103 | 2.7% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.620 | 0.3% | 339 | 4.2% | 322 | 1.5% | 103 | 1.8% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.603 | 0.5% | 332 | 1.4% | 308 | 0.5% | 94 | 3.7% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.600 | 0.5% | 340 | 1.6% | 312 | 0.7% | 94 | 1.7% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.603 | 4.0% | 332 | 1.5% | 307 | 0.7% | 103 | 3.1% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.9% | / | 1.1% | / | 2.4% | / | 4.7% | / |
| 云南西双版纳（砖红壤） | 京城检测 | 平均值 | 0.646 | 0.4% | 422 | 1.2% | 175 | 2.4% | 2962 | 0.2% |
|  | 环境工程 | 平均值 | 0.646 | 0.5% | 423 | 2.1% | 172 | 3.2% | 3003 | 0.7% |
|  | 生态环境监测 | 平均值 | 0.651 | 0.3% | 424 | 1.4% | 172 | 1.7% | 2983 | 0.4% |
|  | 南京大学 | 平均值 | 0.639 | 0.5% | 436 | 1.1% | 171 | 2.0% | 3120 | 0.3% |
|  | 地调院 | 平均值 | 0.634 | 0.4% | 437 | 1.8% | 173 | 2.6% | 3104 | 0.6% |
|  | 地质勘查院 | 平均值 | 0.636 | 0.4% | 432 | 1.6% | 167 | 1.2% | 2634 | 0.5% |
|  | 实验室间RSD |  | 1.0% | / | 1.6% | / | 1.5% | / | 5.9% | / |

注：以上各家实验室每个样品均测试6~7次，取平均值。

- 数据处理

鉴于标准物质给定的标准值不同分析项目的保留位数，结合仪器测试数据位数，最后测试结果数据处理遵循：测定结果大于1%保留至小数点后两位，测试结果小于1%保留至小数点后三位。

- 误差分析

通过对大量土壤标准物质以及实际样品现有标准分析方法对比，单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法对土壤全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫的测定误差范围统计如表21：

表21 有证标准物质允许相对误差范围

| 元素名称 | 相对误差 |
| --- | --- |
| Si，Al | ≤5% |
| Fe 、K、Na、Ca、Mg、Mn、P、Ti、S | ≤10% |

误差主要来源于土壤矿物效应（约2%）、土壤标准物质的不确定度（1%-5%）、烧失量（约2%），不同方面带来的误差存在相消或相增关系，通过土壤标准物质和实际样品大量数据对比研究，误差来源与上述表格中统计结果相一致。

# 与现行相关标准的协调关系

本标准的制定符合《中华人民共和国标准化法》和《国家标准管理办法》。目前我国没有和《土壤质量 土壤全量硅、铝、铁、钾、钠、钙、镁、锰、磷、钛、硫的测定 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法》相关的国家标准和行业标准。标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关规定。与现行的法律、法规无冲突。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

# 标准实施建议

组织措施、技术措施、过渡办法等

# 其他应予说明的情况（涉及专利情况）

本标准不涉及任何专利问题